        Znaczniki występujące w historii CGM:

        CGMRecordType = 0x01 - koniec danych (1 bajt danych)
        CGMRecordType = 0x02 - utrata sygnału z nadajnika (1 bajt danych)
        CGMRecordType = 0x03 - potrzebna kalibracja (2 bajty danych) 00 03-wymagana kalibracja 01 03- oczekiwanie na efekt 02 03- błąd kalibracji
        CGMRecordType = 0x04 - pakiet (2 bajty danych) 01 04
        CGMRecordType = 0x05 - błąd sensora 00 05- sensor włączony 01 05- sensor wyłączony 02 05- utrata sensora i autowyłączenie po czasie
        CGMRecordType = 0x06 – osiągnięty dolny limit glikemii 06 = poniżej 40 (1 bajt danych)
        CGMRecordType = 0x07 – osiągnięty górny limit glikemii FF 07 = powyżej 400 (2 bajty danych)
        CGMRecordType = 0x08 - stempel czasu (5 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x0A - zmiana baterii w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x0B - status (5 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x0C - zmiana czasu w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x0D - ponowna synchronizacja z nadajnikiem posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x0E - wprowadzona kalibracja posiada automatycznie doklejony stempel czasu (6 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x0F - współczynnik kalibracji posiada automatycznie doklejony stempel czasu (7 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x10 – zdarzenie podanego bolusa posiada automatycznie doklejony stempel czasu (8 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x13 - pomiary uzupełnione w pompie z danych historycznych nadajnika bajt po prawej stronie jest glikemią (1 bajt danych)

        KOLOR ZIELONY TO REKORDY GLIKEMII

13 09 A8 0C 08 13 09 A8 0C 08 13 09 A8 0C 08 13 09 A8 0C 08 13 09 A8 0C 08 13 09 A8 0C 08 13 09 A8 0C 08 13 09 A8 0C 08 13 09 A8 0C 08 13 09 A8 0C 08 13 09 A8 0C 08 13 09 A8 0C 08 13 09 A8 0C
08 13 09 A8 0C 08 13 09 A8 0C 08 13 2A AE 08 0B 13 49 A8 0C 08 13 2A AE 08 0D 00 03 64 13 0A AF 08 0E 13 02 13 0A B3 08 08 13 4A B3 08 08 13 6A BA 08 0D 01 03 35 6C 13 13 0A 84 09 0F 3B 41 47 08:46 12:08 08:46 08:47 08:46 08:51 08:51 08:58
4D 13 0A 96 09 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

obliczanie wartości glikemii z bajtów, np: hex 28=dec 40 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 80
        hex 1C=dec 28 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 56
        hex 35=dec 53 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 106

Znaczniki zdarzeń w payloadzie występują zawsze na końcach tych zdarzeń,
jeśli zdarzenie zawiera 5 bajtów, to znaczy, że zawiera tylko znacznik i stempel czasu, np:
12 5E 22 D0 08
12 7E 01 CC 0D
12 1E 39 CB 0B
13 14 4C 0C 0C

przykładowe wyliczenie ze stempla czasu:
12 5E 22 D0 08 - 08- znacznik stempla czasu, 12 5E 22 D0- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        5E & 1F = 1Ehex = 30
        22 & 3F = 22hex = 34 minuta
        D0 & 1F = 10hex = 16 godzina

jeśli zdarzenie zawiera 6 lub 7 bajtów, to znaczy, że zawiera znacznik zdarzenia, stempel czasu tego zdarzenia i wartość zdarzenia, np:
37 12 1E 37 CD 0E - 0E - znacznik wprowadzenia kalibracji, hex 37=dec 55 - wartość kalibracji, 12 1E 37 CD - stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        37 & 3F = 37hex = 55 minuta
        CD & 1F = 0Dhex = 13 godzina

7B 0B 12 1E 08 CE 0F - 0F- znacznik współczynnika kalibracji, 7B 0B - współczynnik kalibracji 0B7Bhex = 2,939 12 1E 08 CE- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        08 & 3F = 08hex = 08 minuta
        CE & 1F = Ehex = 14 godzina

year = times.parse_years(data[3])

day = data[2] & 0x1F

minutes = data[1] & 0b111111

hours = data[0] & 0x1F

month = ((data[0] & 0xC0) >> 4) + ((data[1] & 0xC0) >> 6)

(https://github.com/ecc1/medtronic/blob/master/cgmrecord.go#L79)