        Znaczniki występujące w historii CGM:

        CGMRecordType = 0x01 - koniec danych (1 bajt danych)
        CGMRecordType = 0x02 - utrata sygnału z nadajnika (1 bajt danych)
        CGMRecordType = 0x03 - potrzebna kalibracja (2 bajty danych) 00 03-wymagana kalibracja 01 03- oczekiwanie na efekt 02 03- błąd kalibracji
        CGMRecordType = 0x04 - pakiet (2 bajty danych) 01 04
        CGMRecordType = 0x05 - błąd sensora 00 05- sensor włączony 01 05- sensor wyłączony 02 05- utrata sensora i autowyłączenie po czasie
        CGMRecordType = 0x06 – osiągnięty dolny limit glikemii 06 = poniżej 40 (1 bajt danych)
        CGMRecordType = 0x07 – osiągnięty górny limit glikemii FF 07 = powyżej 400 (2 bajty danych)
        CGMRecordType = 0x08 - stempel czasu (5 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x0A - zmiana baterii w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x0B - status (5 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x0C - zmiana czasu w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x0D - ponowna synchronizacja z nadajnikiem posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x0E - wprowadzona kalibracja posiada automatycznie doklejony stempel czasu (6 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x0F - współczynnik kalibracji posiada automatycznie doklejony stempel czasu (7 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x10 – zdarzenie podanego bolusa posiada automatycznie doklejony stempel czasu (8 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x13 - pomiary uzupełnione w pompie z danych historycznych nadajnika bajt po prawej stronie jest glikemią (1 bajt danych)

        KOLOR ZIELONY TO REKORDY GLIKEMII

24 24 26 29 2E 32 37 3B 40 41 3E 3B 36 32 2D 29 24 13 24 13 24 13 24 13 25 13 25 13 25 13 5A 9E 09 08 13 25 33 13 2E 13 2A 2F 31 30 2D 28 24 24 26 29 2E 32 37 3B 40 41 3E 3B 36 32 2D 29 24 24
26 13 26 13 25 13 25 2F 13 2B 13 28 13 26 13 25 13 25 13 25 13 5A A7 0C 08 13 25 27 13 26 23 23 26 29 2E 32 37 3B 40 41 3E 3B 36 32 2D 29 24 24 26 13 26 13 25 13 25 13 25 13 25 13 25 13 5A BB
0E 08 13 25 2F 33 34 31 2D 29 24 24 26 29 2E 32 37 3B 40 41 3E 3B 36 32 2D 29 24 13 24 13 24 13 24 13 25 13 25 13 25 13 5A 9D 11 08 13 25 33 13 2E 13 2A 2F 31 30 2D 28 00 00 01 13 1A 93 12 10
13 26 13 1A 93 12 08 25 13 1A 98 12 08 13 1A 98 12 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

obliczanie wartości glikemii z bajtów, np: hex 28=dec 40 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 80
        hex 1C=dec 28 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 56
        hex 35=dec 53 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 106

Znaczniki zdarzeń w payloadzie występują zawsze na końcach tych zdarzeń,
jeśli zdarzenie zawiera 5 bajtów, to znaczy, że zawiera tylko znacznik i stempel czasu, np:
12 5E 22 D0 08
12 7E 01 CC 0D
12 1E 39 CB 0B
13 14 4C 0C 0C

przykładowe wyliczenie ze stempla czasu:
12 5E 22 D0 08 - 08- znacznik stempla czasu, 12 5E 22 D0- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        5E & 1F = 1Ehex = 30
        22 & 3F = 22hex = 34 minuta
        D0 & 1F = 10hex = 16 godzina

jeśli zdarzenie zawiera 6 lub 7 bajtów, to znaczy, że zawiera znacznik zdarzenia, stempel czasu tego zdarzenia i wartość zdarzenia, np:
37 12 1E 37 CD 0E - 0E - znacznik wprowadzenia kalibracji, hex 37=dec 55 - wartość kalibracji, 12 1E 37 CD - stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        37 & 3F = 37hex = 55 minuta
        CD & 1F = 0Dhex = 13 godzina

7B 0B 12 1E 08 CE 0F - 0F- znacznik współczynnika kalibracji, 7B 0B - współczynnik kalibracji 0B7Bhex = 2,939 12 1E 08 CE- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        08 & 3F = 08hex = 08 minuta
        CE & 1F = Ehex = 14 godzina

year = times.parse_years(data[3])

day = data[2] & 0x1F

minutes = data[1] & 0b111111

hours = data[0] & 0x1F

month = ((data[0] & 0xC0) >> 4) + ((data[1] & 0xC0) >> 6)

(https://github.com/ecc1/medtronic/blob/master/cgmrecord.go#L79)