Znaczniki występujące w historii CGM:

CGMDataEnd CGMRecordType = 0x01 - koniec danych (1 bajt danych)
CGMWeakSignal CGMRecordType = 0x02 - utrata sygnału z nadajnika (2 bajty danych)
CGMCal CGMRecordType = 0x03 - potrzebna kalibracja (2 bajty danych)
CGMPacket CGMRecordType = 0x04 - pakiet ?
CGMError CGMRecordType = 0x05 - błąd ? (2 bajty danych)
CGMDataLow CGMRecordType = 0x06 – osiągnięty dolny limit glikemii
CGMDataHigh CGMRecordType = 0x07 – osiągnięty górny limit glikemii
CGMTimestamp CGMRecordType = 0x08 - stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMBatteryChange CGMRecordType = 0x0A - zmiana baterii w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMStatus CGMRecordType = 0x0B - status ? (5 bajtów danych)
CGMTimeChange CGMRecordType = 0x0C - zmiana czasu w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMSync CGMRecordType = 0x0D - ponowna synchronizacja z nadajnikiem posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów	danych)
CGMCalBG CGMRecordType = 0x0E - wprowadzona kalibracja posiada automatycznie doklejony stempel czasu (6 bajtów danych)
CGMCalFactor CGMRecordType = 0x0F - współczynnik kalibracji posiada automatycznie doklejony stempel czasu (7 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x10 – nieznane zdarzenie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (8 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x13 - pomiary uzupełnione w pompie z danych historycznych nadajnika

        KOLOR ZIELONY TO REKORDY GLIKEMII

13 13 58 13 08 13 13 58 13 08 42 13 13 5D 13 08 49 4F 56 5C 5D 13 13 76 13 08 5A 55 4E 48 00 00 01 13 13 52 14 10 41 3B 34 33 36 3C 42 48 4F 56 5C 5D 5A 13 49 13 13 58 15 08 13 13 58 15 08 47
44 3F 3A 34 33 36 3C 42 48 4F 56 13 48 4F 53 13 46 13 13 6C 16 08 13 3D 13 13 71 16 08 13 38 13 36 13 35 13 35 13 13 49 17 08 13 53 49 17 08 13 35 38 13 13 52 17 08 3C 42 49 55 5C 63 5D 5A 55
4E 48 41 3B 34 33 36 3C 42 48 4F 56 5C 5D 5A 55 4E 48 41 3B 34 33 13 34 13 34 13 35 13 35 13 35 13 35 13 54 57 02 08 13 35 46 4F 50 4D 48 41 3B 34 33 36 3C 42 48 4F 56 5C 5D 5A 55 4E 48 41 3B
34 33 36 13 36 13 36 13 35 13 35 13 35 13 35 13 54 48 05 08 13 35 43 4A 4A 47 41 3B 34 33 36 3C 42 48 4F 56 5C 5D 5A CA 13 14 6A 06 0E 55 4E 48 5A 93 1D 13 14 7B 06 0F 51 48 47 4B 52 13 4F 5C
68 74 13 63 6D 13 5E 13 53 13 4D 13 4A 13 49 13 49 13 54 57 08 08 13 49 48 4C 53 5B 6C 75 7E 88 80 7C 74 6C 63 5A 51 48 47 4B 52 5B 64 6D 13 14 52 0A 08 13 5E 13 14 57 0A 08 13 53 64 13 14 61
0A 08 00 00 01 13 14 68 0A 10 6E 6F 13 5E 5A 13 52 13 4D 13 4A 13 49 13 49 13 49 13 54 57 0B 08 13 49 58 13 54 66 77 7D 7B 74 13 14 43 0C 08 6C 13 54 48 0C 08 13 34 4A 0C 0C 13 14 4C 0C 0C 63
13 14 4E 0C 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

obliczanie wartości glikemii z bajtów, np: hex 28=dec 40 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 80
        hex 1C=dec 28 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 56
        hex 35=dec 53 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 106

Znaczniki zdarzeń w payloadzie występują zawsze na końcach tych zdarzeń,
jeśli zdarzenie zawiera 5 bajtów, to znaczy, że zawiera tylko znacznik i stempel czasu, np:
12 5E 22 D0 08
12 7E 01 CC 0D
12 1E 39 CB 0B
13 14 4C 0C 0C

przykładowe wyliczenie ze stempla czasu:
12 5E 22 D0 08 - 08- znacznik stempla czasu, 12 5E 22 D0- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        5E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        22 & 3F = 22hex = 34 minuta
        D0 & 1F = 10hex = 16 godzina

jeśli zdarzenie zawiera 6 lub 7 bajtów, to znaczy, że zawiera znacznik zdarzenia, stempel czasu tego zdarzenia i wartość zdarzenia, np:
37 12 1E 37 CD 0E - 0E - znacznik wprowadzenia kalibracji, hex 37=dec 55 - wartość kalibracji, 12 1E 37 CD - stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        37 & 3F = 37hex = 55 minuta
        CD & 1F = 0Dhex = 13 godzina

7B 0B 12 1E 08 CE 0F - 0F- znacznik współczynnika kalibracji, 7B 0B - współczynnik kalibracji 0B7Bhex = 2,939 12 1E 08 CE- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        08 & 3F = 08hex = 08 minuta
        CE & 1F = Ehex = 14 godzina

(https://github.com/ecc1/medtronic/blob/master/cgmrecord.go#L79)